## 便携式超声诊断器采购需求书
大涌计生服务所便携式超声诊断器采购需求书
品牌 | 迈瑞
型号 | DP-1100Plus
技术参数
应用范围 | 可用于腹部、妇产科、浅表器官、外周血管等检查和诊断
工作条件
电压 | 220V±22V，50HZ±1HZ
温度 | 5至40℃
湿度 | 30至80%
系统参数
监视器 | ≥10英寸逐行扫描高清晰度监视器，无闪烁
灰阶 | ≥256灰阶
成像技术 | 全数字成像技术﹙提供3项国家级证明文件﹚
电影回放 | ≥128帧
输出接口 | 视频打印机接口
探头接口 | 1个
技术要求
显示模式 | B、B+B、B+M、M
扫描模式 | 电子凸阵、电子线阵
扫描深度 | ≥24.6cm
扫描角度 | 凸阵≥65℃，腔内探头≥120℃，可实时调节改变
图像调整 | 左右、上下可调
图像动态范围 | ≥90db，屏幕可视，8级以上可调节﹙提供图片证明﹚
图像帧频 | 最大帧频≥20帧∕秒以上﹙提供图片证明﹚
图像快速调节及各种参数 | 8种以上
图像放大 | ≥4倍，8级可调，并可实时动态下放大图像
体位标记 | ≥50种以上
声功率输出调节 | ≥7级以上﹙提供图片证明文件﹚
凸阵探头 | 变频+宽频，3段以上
线阵探头 | 最高频率10MHz以上
扫描方式 | 电子凸阵扫描
探测深度 | ≥180mm
测量
一般B型测量 | 测距、面积、体积、周长、狭窄比、心率、斜率
妇产科测量 | 卵泡测量，子宫∕宫颈
胎儿重量计算 | 需要
胎儿生长发育曲线 | 需要
胎儿生理评分 | 需要
胎龄自动计算 | 需要
双胞胎测量软件 | 需要
预产期计算 | 需要
完整产科测量报告 | 需要
矫形外科测量 | 需要
基本配置
主机 | 1台
监视器 | 1台
产科、胎儿等测量 分析软件和报告系统 | 各一套
电子凸阵探头(变频+宽频﹚ | 1个
中英文操作界面 | 需要
中文输入注释信息 | 需要
探头安置架 | 1套
专用中文贴膜 | 需要