- 牛仔创新平台实验台设备采购需求书

- 项目说明

- 一、项目说明

- 本项目为实验台设备采购，包括中央台、边台、洗涤台、药品柜、试剂柜、通风柜、实验材料、办公桌椅及配套工程等。

- 中央台、边台

1、实验室基础配套装备系列：

全木结构系列；

2、系列实验台材质使用标准：

2-1、台面部分

台面为12.7MM威盛亚耐蚀实芯理化板（酚醛树脂成份），抗化学试剂，抗菌、抗冲击、不导电、易清洁。

2-2、箱体部分：采用16mm优质名牌三聚氰胺板，滚花木质，圆棒榫连接，并做防水处理。

2-3、拉手

抽屉、门拉手材料为隐藏式铝型材。

药品柜、试剂柜

柜体采用铝木组合结构，单台制作；

主框架材料采用铝合金型材，连接插件为锌合金材料；

药品柜层板为贴面理化板粘压；

柜体：18MM厚中密板，双面高温粘压美国威盛亚理化板，边沿铝型材卡口，可承重

50KG药品不变形。

钢木结构通风柜

A、操作台面：采用12.7MM实芯理化板。

B、上箱体立柱：采用厚1.2mm一级冷轧钢板，经过磷化处理，再经粉体喷涂，涂层厚度为90微米，最后经高温烘烤制作而成。

C、箱体：

箱体采用16mm优质名牌三聚氰胺板，滚花木质，圆棒榫连接，并做防水处理。

箱体门板、抽屉面板材料为优质环保夹板，外表粘压优质防火板，板材料厚度为15MM。

门板、抽屉面板封边的材料为2MMPVC热熔胶。

箱体侧、顶、底板基材料为名牌三聚氰胺板，板材厚度16MM。

箱体板周边PVC封边，厚度为1.0MM。

D、封边、拉手：采用1MM厚的PVC封边，铝合金隐形拉手或96MM孔距拉手。

E、内衬：采用6 mm厚耐酸碱抗倍特板。

F、视窗：采用6 mm厚安全防爆玻璃，无段变速平衡砝码设计，底层视窗可左右滑动，

便于工作人员操作，视窗可任意停在任意位置，滑轮组前置式结构便于维护检修。

G、悬吊钢萦：采用PVC包覆钢索。

H、排气罩：采用复合材料模具一体成型，带冷凝接液槽功能。

I、插座：采用国际制式万用插座，适用各种仪器插头。

J、照明：采用隐藏密封式30W防爆日光灯照明，达到400LUX。

k、风机：选用国产优质离心风机（轴流、斜流、屋顶），可根据用户仪器设备使用状

况及室内气流交换要求，制作落地式通风柜及自循环补进风模式通风柜。

l、控制面板：根据现场状况选用风机控制开关、电动风阀控制开关、日光灯开关，

可控硅调压器（调节电源电流）

- 通风管道及风机技术要求

- 通风管道风速为8m/s。

- 通风柜工作口风速为0.4—0.6m/s。

- 所有排风系统均采用玻璃钢离心式风机排风，该风机的电机与风道部分完全隔离，可避免腐蚀性气体与电气部分和电机轴承直接接触造成安全隐患。

- 所有排风系统采用直连式玻璃钢离心风机排风。

- 所有排风系统选用玻璃钢材质的风机，具有耐酸碱性能好的特点。

- 所有排风机安装在顶层楼顶，保证所有实验室内管段及通风设备均处于负压状态，保证不会有气体外溢，造成对人员的伤害 。

- 所有通风系统均采用补风箱方式补风，所有补风口均设置通风柜顶部，补风箱内部装有补风风机，减少室外凉空气（冬天）或热空气（夏天）对室内温度的影响。

- 变频器带金属探头，安装在通风柜内部，感应式调风系统，要求节能环保。

- 通风柜控制面板可显室内温度，风量调节，液晶控制面板带触摸屏。

- 所有排风机均采用“恒风量变频控制系统”控制：

- 软启动功能：

- 可实现通风设备恒风量，保证正常使用：

- 具有保护风机的功能：

- 达到节能的目的：

- 三、五金配件及其它

- 铰链：采用自动型175°大伸展角度，锌合金铰链，开合达八万次以上。

- 把手：采用铝合金一字型暗拉手，表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理。

- 滑轨：采用1.2mm厚优质冷轧钢板压制成型的静音三节滚珠滑轨，开合达五万次以上，表面经喷塑处理。

- 螺钉：优质不锈钢自攻式螺钉。

- 封边条：为优质品牌PVC材料。

- 连接件：采用工程塑料拼装件与钢制三套件合用。

- 水嘴：采用实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有型螺纹，可方便连接循环等特殊用水，水管管体部分为黄铜合金制，铜质表面经经烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。

- 水槽：采用PP材料一体成型，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。

- 下水系统：采用国际公认的共聚PP材质专用连接管，配有防吸，防阻塞装置。

- 设备采购及配套工程清单

| 序号 | 产品 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边 台 | 5000*800*850 | 1 | 台 | 全木结构实芯理化板 |
|  | PP水槽+三联水嘴 |  | 1 | 套 | 台雄 |
| 2 | 通风柜 | 1500*800*2350 | 1 | 台 | 钢木结构 |
|  | 离心风机 | 3# | 1 | 台 | 玻璃钢 |
|  | 管线 | D300 | 16 | 米 | 玻璃钢 |
|  | 弯头 | D300 | 6 | 个 | 玻璃钢 |
|  | 法兰 |  | 1 | 个 | 玻璃钢 |
|  | 帆布软连接 |  | 1 | 个 |  |
|  | 防雨罩 |  | 1 | 个 |  |
| 3 | 中央台 | 3000*1800*850 | 4 | 台 | 全木结构实芯理化板 |
|  | 试剂架 | 3000*300*700 | 3 | 米 | 钢化玻璃 |
| 4 | 药品柜 | 900*500*1800 | 1 | 台 | 铝木结构 |
| 5 | 试剂柜 | 900*500*1800 | 1 | 台 | 铝木结构 |
| 6 | 边台 | 9000*800*850 | 3 | 台 | 全木结构实芯理化板 |
|  | PP水槽+三联水嘴 |  | 1 | 套 | 台雄 |
| 7 | 实验材料 | 化学类器皿＼酸碱＼助剂等 | 1 | 批 |  |
| 8 9 | 办公桌椅 会议沙发 | 桌1400*600*750 职员椅 6件套 | 4 1 | 套 套 | 三聚氢板(办公台+活动柜+主机架+键盘架） |
| 10 | 配套工程 | 吊天花板 | 220 | 平方米 | 按实地最终核算 |
|  |  | 玻璃墙体（内含2M宽钢化玻璃门） | 40 | 平方米 |  |
|  |  | 墙身乳胶漆 | 200 | 平方米 |  |
|  |  | 电路、灯具及安装 | 220 | 平方米 |  |
|  |  | 门孔(2M*2.2M) | 4.2 | 平方米 |  |

- 三、报价要求

1、本项目报价应包含货物自出厂至安装调试完毕的运费、施工费、安装费、清理费、税费等全部费用；

2、供应商须具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。

3、实验室家具质保期为验收合格后三年，通风设备免费质保期三年。

4、需要更改的设计及工程总量按实计算。

5、中密度纤维板、三聚氰胺板、台面板、水龙头、水槽、插座、铰链、导轨采用优质环保品牌。

6、交货地点：根据用户需求交付使用。

四、 报价文件组成

1  法定代表人或授权代理人签署的报价函（附件一）

2  资格、资质证明文件

1) 有效年检的营业执照副本、税务登记证副本复印件（加盖公章）；

2) 法人代表证及身份证复印件或法定代表人授权委托书原件、委托人身份证复印件（附件二）；

3) ISO9000国际质量管理体系认证、ISO140001环境管理体系认证证书等复印件（加盖公章）；

4) 制造厂家的授权书、生产许可证、产品质量认定证书、环保认定证书、技术合格证书及其他相关行业标准证书、资质、资格证书等复印件（加盖公章）；

5) 供应商所报货物是进口产品的，必须保证货物的来源合法；若成交，在货物验收的同时必须提供该货物的海关进口证明、产品合格证书和商检证明；

6) 联合体报价，各方除应提供上述相应文件外，还应出具联合报价的正式协议文本；明确约定各方的权利、义务，并以一个供应商的身份共同报价；联合体协议文本应在提交报价文件时，同时提交；

7) 供应商认为需要提交的其他文件。

3  报价文件

1) 报价一览表；

2) 分项报价表；

3）主要部件名称及报价表；

4）易损件名称及报价表。

4  技术文件

1) 货物的品牌、型号（规格）、制造产地、性能指标及详细说明；

2) 技术正偏离表；

3) 所报货物的检验报告、鉴定证书、制造标准、彩页等详细资料。

5  商务文件

1) 供应商近两年同类货物销售业绩一览表，后附合同复印件并加盖公章；

2) 供应商提供的交付使用时间；

3) 售后服务条款：

a 供应商必须提供成交货物齐全的资料(在产品内外包装上必须注明编号、名称)

b 供应商对所有货物负责供货、安装、调试；

c 供应商应提供及时、迅速、优质的服务，迅速快捷地提供货物的备品备件，并保证采购人能够及时买到货物所需的备品备件和易损件；

d 货物出现故障后，响应及排除故障时间；

e 供应商提供的所有设备，必须是全新的、未经使用的，并明确质保期限。质保期内，除人为因素损坏外，全部免费维修；

f 质保期以后的维修、维护内容及服务方式、范围和收费等情况。

4) 优惠条款；

5) 供应商认为需要加以说明的其他内容。

- 五、付款方式

签定合同后预付合同金额的30%，货物安装调试验收合格后，付合同金额70％付清。

- 六、售后服务

供应商须提供所报货物的具体服务承诺。

- 七、交货时间

请供应商注明交货、安装、调试完毕时间。

- 八、质量保证期

各供应商所报货物的质保期可根据自身实力自行竞报。

九、履约保证金

1、本次项目履约保证金为合同总金额的3%。

2、履约保证金应在签订合同前以银行汇票、支票形式提交给采购执行机构。

3、履约保证金在项目验收合格后15个工作日内无息退还。

- 十、解释权

本采购文件的最终解释权归采购单位，当对一个问题有多种解释时以采购单位解释为准。