中山市沙溪隆都医院牙科超声驱动装置采购需求书

一、技术参数

- 创新的超声波技术，仅选择性高精准的切除骨组织，不伤及临近软组织。

- ▲具备自动化的仪器检测功能，自动识别刀头，参数自动调整储存，节约时间保护患者和器械

- ▲每个工作头可设定3个独立程序，独立设定功率，冷却水量，输出模式

- Led灯环状无影照明，保证了手术点位的完美照明

- Led灯环可单独拆卸和更换

- 喷头靠近一起功能区，可高效冷却手术点位

- ▲强力，标准，流畅三种输出模式切换

- 具备增速功能，可直接通过脚控瞬时提高功率≥20%

- 配备多功能脚踏，实现无菌工作，解放双手

- 马达及其连线可进行热清洗消毒及灭菌

- 可根据不同的手术需求现在Bone，Paro，Endo，Sinus，Ex等工作头

- 技术参数：

- 电源电压： 100 – 130 V / 220 – 240 V

- 容许电压波动： ±10 %

- 额定电流： 0.1 – 1.0 A / 0.1 – 0.5 A

- 频率： 50 – 60 Hz

- 最大功耗≤ 90 VA

- 最大输出功率≥ 24 W

- 冷却液100 %时的流速： ≥ 50 ml/min

- 尺寸（W×D×H）： ≤256 x 305 x 109 mm

- 重量： ≤7 kg

- 配置清单

| 序号 | 配置 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机控制单元 | 1台 |
| 2 | 脚踏式控制器 | 1个 |
| 3 | 手机及线缆 | 1套 |
| 4 | 注水管 | 1条 |
| 5 | 电源线 | 1条 |
| 6 | 手机支座 | 1个 |
| 7 | 手机支架 | 1个 |
| 8 | 工作尖扭力扳手 | 1个 |
| 9 | 基础工作尖套装 | 1套 |

- 三、商务需求

一.交货期及安装要求：

1.地点：中山市沙溪隆都医院相关使用科室，接到采购通知后7个工作日内签订合同，签订合同后14天时间内完成安装调试。

2.验收方式：按出厂技术标准或相关国家标准为依据。

3.要求合同必须注明该产品（或主机）产地。

二、保修期及售后服务要求：

1、要求供应商必须具有承接本项目的售后服务能力。

2、设备免费保修不得少于一年，对设备提供终身维修服务，响应时间必须在接到维修要求后10分钟内电话响应，电话不能解决的需在24小时内上门维修。

3、保证提供的是新产品，没有使用过。

4、零部件、备品备件和专用工具要求按国家规定标准执行。

5、相关使用和维护资料要求按国家规定标准执行。

6、要提供该产品的注册证，生产许可证，该批次的产品合格证，合同标明产品的产地，首次计量检测合格证。

7、保修期内，设备出现重大质量问题，采购单位有权要求供应商更换新设备。

- 三、其它事项按合同执行。