中山市沙溪隆都医院煮沸消毒器采购需求书

一、技术参数

- 用途；专用于医院供应室、手术室、实验室等对各类医疗器械、试验用器具的清洗煮沸设备。

- 功能要求93°热水消毒，上油消毒

- 运行时间40min左右

- ▲最大装载量，1个器械篮框，尺寸≥（540X390X140mm）。篮筐可随门自动升降。

- ▲外形尺寸≥840*690*830（宽深高）

- 舱体尺寸≥600*400*320

- 设备净重≥100kg

- 设备运行重量≤200kg

- 消毒温度80℃～93℃可调

- 加热方式：电加热≤ 9kw ，循环加热方式，温度均匀性在±1℃以内。

- 耗水量≤60L

- 容积≥80L

- ▲舱体材质采用2.0mm厚304不锈钢板材模具冲压成型，无焊接点

- 开门方式为自动开门，设有防夹手报警，可防止门下降时对夹在门与舱体之间的物体产生挤压而损坏门结构和被挤物品。

- 快速管路设计，U型排水管路含进口排水泵，排水迅速

- 核心配件，进水电磁阀、计量泵均为进口品牌；

- 计量泵： 1个 （加上油液泵 1个）

- 控制方式采用工业级单片机芯片；100-240VAC宽电压范围；独立的电源滤波器，抗干扰能力强；面膜操作，一键启动方便快捷；具有故障自动检测功能。

- 界面显示采用128*64点阵液晶显示屏；内带汉字库，任意显示汉字及字符；具有报警信息显示功能。

- 温度指示器采用数字式温度控制方式，抗干扰能力强，使用寿命长。

- 水位低保护功能：水位低时自动停止加热管加热和超声；超时保护功能：进水超过设定时间，停止进水，防止水流溢出；电机过流保护：设备门电流过载时，过流保护开关动作，切断电机电源

- 设备取得的各种资质、体系认证

- 二类医疗器械注册证：

- 电磁兼容报告

- 卫生安全评价报告

.

- 二、商务需求

一.交货期及安装要求：

1.地点：中山市沙溪隆都医院相关使用科室，接到采购通知后7个工作日内签订合同，签订合同后14天时间内完成安装调试。

2.验收方式：按出厂技术标准或相关国家标准为依据。

3.要求合同必须注明该产品（或主机）产地。

二、保修期及售后服务要求：

1、要求供应商必须具有承接本项目的售后服务能力。

2、设备免费保修不得少于一年，对设备提供终身维修服务，响应时间必须在接到维修要求后10分钟内电话响应，电话不能解决的需在24小时内上门维修。

3、保证提供的是新产品，没有使用过。

4、零部件、备品备件和专用工具要求按国家规定标准执行。

5、相关使用和维护资料要求按国家规定标准执行。

6、要提供该产品的注册证，生产许可证，该批次的产品合格证，合同标明产品的产地，首次计量检测合格证。

7、保修期内，设备出现重大质量问题，采购单位有权要求供应商更换新设备。

- 三、其它事项按合同执行。