中山市沙溪隆都医院脉动真空灭菌器采购需求书

一、技术参数

- 容积≥1200L

- 主体结构采用环形加强筋结构，多点进汽，多段加热，灭菌器整体重量更轻。须提供竣工图为证。

- 焊接工艺采用全自动焊接机器人焊接保证焊缝质量，延长使用寿命，提供工厂机器人焊照片，并标注环形加强筋位置。

- 材质内壳采用304不锈钢，夹层采用304不锈钢。

- 设计压力在-0.1-0.3Mpa之间。

- 设计温度≥144℃

- 使用寿命至少10年或者20000次灭菌循环

- 夹套采用环形加强筋结构，环形加强筋个数≥5个；

- 主体保温为玻璃棉，厚度≥60mm。

- 密封面材质：门板材质同内壳一致。

- 密封门结构与主体啮合齿数≥13个，门板加强筋板数量≥4个。

- 门胶圈；圆形门胶圈，医用透明高抗撕硅橡胶材质，压缩气密封。

- 泵：单级直连式水环真空泵，必要时需提供泵在设备上照片。

- 压变响应时间＜4ms

- 自带蒸汽发生器；

- ▲设备带有压缩气压力过低报警功能，且压缩气压力报警值可调。

- 降噪系统：带有节水降噪装置

- 换热装置采用板式换热器。

- 管路保温：管路自带保温层，减少散热。

- 控制系统采用PLC控制，	外壳采用金属材质。

- 屏幕系统：QNX实时操作系统，保证了在高温高湿等恶劣环境下的系统稳定性和实时性，屏幕尺寸≥8寸；分辨率高于1024 × 768；

- 显示屏存储：运行数据可存储在显示屏内，可存储数据量最少为6年或者12000次灭菌循环；

- 门关位检测保护：门开关在程序运行过程中检测异常，程序自动退出转入故障状态处理；

- 可选配指纹识别模块

- 灭菌类程序：≥26套(至少14套自定义程序)；测试类程序：≥4套；辅助类程序：≥2套；并提供操作界面程序图片。

- 程序运行时间	标准循环:≦55分钟。

- 脉动次数标准循环：3次负压脉动，1次跨压脉动，3次正压脉动。脉动次数设定范围：0～99次可设。

- 灭菌温度标准循环：121℃和134℃。灭菌温度设定范围：115～138℃可设。

- 灭菌时间标准循环：121℃，20分钟；134℃，5分钟。灭菌时间设定范围：0～9999秒可设。

- 干燥时间设定范围：0～9999秒可设。

- 由于场地限制，整体外形尺寸宽度≤1500mm，高度≤2000mm，长度≤2130mm。

- 腔体尺寸宽度≥650mm，高度≥1100mm，深度≥2100mm。

- 设备功率≤90千瓦。

- 配备安装包，安装需包含汽水分离装置提供安装示意图及实物图。

- .符合国家质量技术监督局要求的压力安全联锁装置，提供国家或省级技术监督部门鉴定证书。

- 生产厂家具有特种设备生产许可证，管道安装许可证，ASME制造许可证，并提供证件证明。

- 提供此型号设备的电磁兼容性能检测报告。

- 此型号的生产厂家要具有ISO9001和ISO13485证书，并通过CE认证。

- 在中山地区有售后人员，售后地址，并提供工作证明，公司地址等。

二、配置清单（无）

- 三、商务需求

一.交货期及安装要求：

1.地点：中山市沙溪隆都医院相关使用科室，接到采购通知后7个工作日内签订合同，签订合同后14天时间内完成安装调试。

2.验收方式：按出厂技术标准或相关国家标准为依据。

3.要求合同必须注明该产品（或主机）产地。

二、保修期及售后服务要求：

1、要求供应商必须具有承接本项目的售后服务能力。

2、设备免费保修不得少于一年，对设备提供终身维修服务，响应时间必须在接到维修要求后10分钟内电话响应，电话不能解决的需在24小时内上门维修。

3、保证提供的是新产品，没有使用过。

4、零部件、备品备件和专用工具要求按国家规定标准执行。

5、相关使用和维护资料要求按国家规定标准执行。

6、要提供该产品的注册证，生产许可证，该批次的产品合格证，合同标明产品的产地，首次计量检测合格证。

7、保修期内，设备出现重大质量问题，采购单位有权要求供应商更换新设备。

- 三、其它事项按合同执行。