中山市沙溪隆都医院全自动化学发光免疫分析仪采购需求书

一、技术参数需求

1、▲发光原理：化学发光

2、测试速度：单机200T/H以上

3、第一份结果出来所用时间:≤30分钟

4、样本处理模式：随机、急诊、批处理

5、样本位：≥100个，测试过程中可连续装载、替换，急诊优先，自定义急诊位

6、▲试剂针：具备自动液面探测、碰撞探测、随量跟踪功能

7、试剂位：≥35个，可随时装载、替换试剂

8、采样针：一次性TIP吸头

9、试剂种类：≥30种项目，包含：性腺、甲状腺、肿瘤标志物、产前筛查、代谢、心血管及心肌标志物类、炎症监测等，必要时需提供注册证复印件

10、试剂包装：无需预处理，即开即用

11、试剂仓：24小时冷藏功能

12、标准品：每盒试剂自带标准品，无需另购

13、电脑配置：正版WINDOWS 系统、双核CPU、触摸显示器

14、联网功能：与医院LIS系统连接

15、所有检测项目通过国家临检中心或广东省临检中心的室间质量评价，成绩合格

16、▲所有检测项目的试剂价格只按试剂盒里规定的人份数来计，其他耗材不计价

二、配置清单

| 编号 | 货物名称及型号 | 主要配置(部件)名称、规格型号 | 所投货物的 配置数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1台 |  |
| 2 |  | 数据线 | 按实际提供 |  |
| 3 |  | 电源线 | 按实际提供 |  |
| 4 |  | 工具 | 1套 |  |
| 5 |  | 品牌电脑 | 1台 |  |
| 6 |  | 清洗液桶 | 2个以上 |  |
| 7 |  | 废液桶 | 2个以上 |  |

三、商务需求

一.交货期及安装要求：

1.地点：中山市沙溪隆都医院相关使用科室，接到采购通知后7个工作日内签订合同，签订合同后14天时间内完成安装调试。

2.验收方式：按出厂技术标准或相关国家标准为依据。

3.要求合同必须注明该产品（或主机）产地。

4.负责与我院数据系统对接，并承担相关费用。

二、保修期及售后服务要求：

1、要求供应商必须具有承接本项目的售后服务能力。

2、设备免费保修不得少于一年，对设备提供终身维修服务，响应时间必须在接到维修要求后10分钟内电话响应，电话不能解决的需在24小时内上门维修。

3、保证提供的是新产品，没有使用过。

4、零部件、备品备件和专用工具要求按国家规定标准执行。

5、相关使用和维护资料要求按国家规定标准执行。

6、要提供该产品的注册证，生产许可证，该批次的产品合格证，合同标明产品的产地，首次计量检测合格证。

7、保修期内，设备出现重大质量问题，采购单位有权要求供应商更换新设备。

三、其它事项按合同执行。