中山市沙溪隆都医院麻醉机采购需求书

1、麻醉机性能参数

- 适用于成人、小儿、新生儿。小儿/新生儿无须更换风箱。

- 整机结构紧凑，轻便小巧，有内置蓄电池，停电工作≥120分钟。

- ▲电动电控呼吸机，精准控制气体输出，节省气体及麻药。

- ≥6.0英寸彩色TFT显示屏幕，能够显示气道压力波形图 ，同时有数字显示气道压。

- 中文报警菜单，屏幕同时显示报警信息和报警限值，以便消除报警。

- 设定参数：潮气量、气道压力、呼吸频率和吸呼比。

- 监测参数：气道压、峰压、平台压、呼吸末正压、分钟通气量、潮气量、呼吸频率。

- 用集成呼吸回路，系统容量小于3升，拆装消毒方便。标配呼吸回路加热功能,减少积水.现象

- 铂金丝式流量传感器，测量精度高；传感器可消毒，防止交叉感染和传染性疾病。

- 有潮气量动态顺应性补偿，保证潮气量输送准确。

- 呼吸机通气模式有：手动通气/自主呼吸、容量模式（IPPV）、压力限制模式（PLV），压力控制模式(PCV)，同步间歇指令通气（SIMV）.

- 配备二气源（氧气、空气），采用高精度的氧气，空气流量计，流量计最小刻度不大于20ml , 适宜于低流量和微流量麻醉。

- ▲配备与主机同一品牌的挥发罐，要求出厂一次标定，压力、流量、温度自动补偿，转运时无需排空，拆卸方便。300ml的麻药添加容量，完全符合低／微流量麻醉要求，扩展的温度范围10℃－40℃。

- 有高灵敏度氧空比例控制装置，保证新鲜气体中的氧浓度不低于21％，保证氧流量不低于200ml/min。

- 具有新鲜气体隔离阀，保证潮气量精确输出。

- 具备待机模式，以便快速投入运转

- 原厂麻醉废气排放系统，并安装对接。

2、▲技术参数：

1）氧浓度：21－100Vo1％；

2）潮气量（容量模式下设置范围）：20－1400ml；

3）频率：4-60BPM／min；

4）吸呼比：4：1－1：4；

5）PEEP：0－20 cmH2O；

6）压力限制：15－70 cmH2O；

7）吸气暂停：0－50％；

8）吸气流速：10－75L／min。

- 二、商务需求

一.交货期及安装要求：

1.地点：中山市沙溪隆都医院相关使用科室，接到采购通知后7个工作日内签订合同，签订合同后14天时间内完成安装调试。

2.验收方式：按出厂技术标准或相关国家标准为依据。

3.要求合同必须注明该产品（或主机）产地。

二、保修期及售后服务要求：

1、要求供应商必须具有承接本项目的售后服务能力。

2、设备免费保修不得少于一年，对设备提供终身维修服务，响应时间必须在接到维修要求后10分钟内电话响应，电话不能解决的需在24小时内上门维修。

3、保证提供的是新产品，没有使用过。

4、零部件、备品备件和专用工具要求按国家规定标准执行。

5、相关使用和维护资料要求按国家规定标准执行。

6、要提供该产品的注册证，生产许可证，该批次的产品合格证，合同标明产品的产地，首次计量检测合格证。

7、保修期内，设备出现重大质量问题，采购单位有权要求供应商更换新设备。

- 三、其它事项按合同执行。