中山市沙溪隆都医院医用手术床采购需求书

一、技术参数

- 电动手术床以电动为动力，由手控器和电动推杆组成主体的控制结构，通过电动电动推杆提供动力源，控制各动作的往复运动，并通过手控器控制手术床进行各种位置的变换。

- 具有整体升降、左右倾、前后倾、背板上折、平移等功能，使之达到手术操作的要求。生产设计符合人体工程学设计，能有效降低医护人员的劳动强度。外型美观、静音设计，表面光洁度高，耐腐蚀。

- 床体由304不锈钢高级材料构成，底座固定和移动采用脚踏刹车装置来控制，底座、升降柱等主要传动结构全部用304不锈钢被覆。

- 床板由抗污、抗酸碱的高强度碳板组成，耐火耐用，X 线穿透性良好。床垫采用进口有缝包皮缝制而成，需用酒精擦拭，方便安全，功能齐全，控制精度高，使用寿命长。

- 手术床床面尺寸：2060×500mm 手术床按人性化要求设计,适用于头、颈、胸腹腔、会阴、四肢等外科以及五官科、妇产科、泌尿科、骨科等人体各部位手术; 承载重量为135KG；

- 床板：分为头板、背板、腰板、坐板及可分开式的腿板、足板组成 ，头板可拆卸，便于安装神经外科头架；腿板采用可控气弹簧支撑，可拆卸、可下折和分叉的多功能特性，床板可透过X线；

- 手术床最低高度：720mm；床面升程：≥250mm适用于各种手术的高度；

- 手术床调节角度：左倾≥16°  右倾≥16°；前倾≥20°  后倾≥20°；

- 头板折转角度：50°～90°（头板为插入式）；腿板折转角度：≥90°；腰桥手动升降：≥80mm；背板折转：≥45°采用进口气压式弹簧，手动操作；

- 床面平移≥400mm；

- 手术床具有头高脚低功能，最低高度为72cm，此高度不会对病人上下床造成不便之处，而头高脚低不会影响手术的结果；

- 床体：床面框架和床立柱外壳、底罩均采用优质不锈钢制成，可保用5年以上不生锈；

- 搁腿架固定器锁紧腿架支柱后具有承受15KG以上扭力，搁腿架可前后、上下方向任意调节;

- 生产厂家通过ISO9001及13485质量体系认证；

- 二、商务需求

一.交货期及安装要求：

1.地点：中山市沙溪隆都医院相关使用科室，接到采购通知后7个工作日内签订合同，签订合同后14天时间内完成安装调试。

2.验收方式：按出厂技术标准或相关国家标准为依据。

3.要求合同必须注明该产品（或主机）产地。

二、保修期及售后服务要求：

1、要求供应商必须具有承接本项目的售后服务能力。

2、设备免费保修不得少于一年，对设备提供终身维修服务，响应时间必须在接到维修要求后10分钟内电话响应，电话不能解决的需在24小时内上门维修。

3、保证提供的是新产品，没有使用过。

4、零部件、备品备件和专用工具要求按国家规定标准执行。

5、相关使用和维护资料要求按国家规定标准执行。

6、要提供该产品的注册证，生产许可证，该批次的产品合格证，合同标明产品的产地，首次计量检测合格证。

7、保修期内，设备出现重大质量问题，采购单位有权要求供应商更换新设备。

- 三、其它事项按合同执行。