中山市沙溪隆都医院立体动态干扰电治疗仪采购需求书

一、技术参数

1、基波：正弦波，4000Hz,

2、变频波：正弦波，频率变化范围3880Hz～4000Hz，

3、调制波：三角波，频率变化范围0.5Hz～120Hz，

4、差频频率变化范围：0Hz～120Hz，

5、差频变化周期：30s,

6、动态 节律：4s～10s,

7、输出平衡调节最大范围：±50%。

8、双路输出12个吸附式电极。

9、治疗时间6档可调，级差5分钟，使用方便。

10、吸附模式：连续、15次/min 20次/min 30次/min  4种模式连续可调。

11、治疗模式：手动模式+自动模式

11.1手动模式：

a、调制信号最低频率设定范围：1Hz-99Hz

b、调制信号最高频率设定范围：1Hz-120Hz

c、调制信号频率范围：1Hz-120Hz

d、刺激持续时间2S、8S、12S、20S可调，允差±1S；

e、刺激间隔时间4S、10S、20S、30S可调，允差±1S。

11.2刺激强度上升时间：

仅在特定模式下和手动模式下，刺激强度上升时间为2S、4S、6S、8S、10S五档可调，允差±1S。

11.3自动模式：4种模式可调。

12、吸附压力≥10档可调，并有吸附压力指示灯显示。

13、最大输出电压110至130 Vp-p之间

14、输出电流 ≥50mA

15、噪声≤60dB

16、具有2、4、6电极单独输出功能。

17、功能：

a、具有两通道单独或同时治疗的功能；

b、具有手动模式下治疗参数的存储功能；

c、具有手动模式下频率在设定范围内无序变化的功能；

d、具有输出强度患者感觉平衡的调节功能；

e、具有输出电流强度超限声音提示并停止输出功能。

f、具有设备治疗输出完毕后，有音乐提醒功能。

- 二、商务需求

一.交货期及安装要求：

1.地点：中山市沙溪隆都医院相关使用科室，接到采购通知后7个工作日内签订合同，签订合同后14天时间内完成安装调试。

2.验收方式：按出厂技术标准或相关国家标准为依据。

3.要求合同必须注明该产品（或主机）产地。

二、保修期及售后服务要求：

1、要求供应商必须具有承接本项目的售后服务能力。

2、设备免费保修不得少于一年，对设备提供终身维修服务，响应时间必须在接到维修要求后10分钟内电话响应，电话不能解决的需在24小时内上门维修。

3、保证提供的是新产品，没有使用过。

4、零部件、备品备件和专用工具要求按国家规定标准执行。

5、相关使用和维护资料要求按国家规定标准执行。

6、要提供该产品的注册证，生产许可证，该批次的产品合格证，合同标明产品的产地，首次计量检测合格证。

7、保修期内，设备出现重大质量问题，采购单位有权要求供应商更换新设备。

- 三、其它事项按合同执行。