中山市沙溪隆都医院X射线骨密度检测仪采购需求书

一、技术参数

| 1 | X线源 |
| --- | --- |
| 1.1 | 双能X线发生方式 |
| 1.1.1 | 稳恒电压 |
| ▲1.1.2 | K缘过滤，同时产生高低双能X线 |
| ▲1.2 | X线扫描线束：窄角扇形，扇形开角≤4.5° |
| 1.3 | 采集成像方式：连续扫描式 |
| 1.4 | 自动智能扫描 |
| 1.4.1 | 无需预扫描, 配置激光定位系统 |
| 1.4.2 | 具备根据骨骼结构，自动调整扫描宽度功能 |
| 1.5 | X线球管最大电流3mA |
| 2 | 探测器系统 |
| 2.1 | 光子计数探测器，探测器材质LYSO |
| 2.3 | 探测器通道数量：≥16个 |
| 3 | 扫描 |
| 3.1 | 扫描床，长度：≥200cm；宽度：≥108cm |
| 3.2 | 最大有效扫描视野,长度X宽度：≥135cm * 59cm |
| 3.3 | 最大病人承重：≥155kg |
| 3.4 | 标准扫描时间： |
| 3.4.1 | 腰椎：≤30秒钟 |
| 3.4.2 | 股骨：≤30秒钟 |
| 3.5 | 精确激光定位灯 |
| 3.6 | 全配套扫描定位器（包括腰椎、髋关节等） |
| 3.7 | 对腰椎质控模块扫描的精度(重复性误差)：≤1.0% |
| 3.8 | 对活体常规部位扫描精度(重复性误差) |
| 3.8.1 | 腰椎、股骨: ≤1.0% |
| 3.8.2 | 双侧股骨：≤0.6% |
| 3.9 | 多视角影像重建技术 |
| 3.10 | 提供高清晰度骨骼影像 |
| 3.11 | 具备扫描检查功能，在扫描之后，系统能够自动检测脊柱、髋关节、前臂等部位是否存在摆位异常或是分析异常，并能给出提示和纠正建议 |
| 4 | 扫描部位及临床应用功能 |
| 4.1 | 正位腰椎扫描、评估 |
| 4.2 | 单侧股骨扫描、评估 |
| 4.3 | 双侧股骨自动扫描、评估 |
| 4.3.1 | 一次定位，自动扫描完成，同屏显示双侧髋关节影像 |
| 4.3.2 | 自动提供双侧股骨平均骨密度值以及差异分析功能并提供检测联合结果 |
| 4.4 | 前臂测量和分析 |
| 4.5 | 人工髋关节置换后的自动扫描、评估 |
| 4.5.1 | 增强型骨科专用软件（髋关节），用于人工髋关节置换术后假体周围骨量测量及变化评估 |
| 4.5.2 | 人工髋关节周围划分的评估区个数：≥19个 |
| ▲4.6 | 一次定位，自动完成腰椎、双侧股骨扫描检测功能 |
| 4.7 | 骨折风险评估软件 |
| 4.8 | 计算机自动辅助诊断分析软件 |
| 4.9 | 具备流程管理工具，提供患者数据检索功能，可按照BMD、BMC、T值、Z值、肌肉含量、脂肪含量等字段进行数据筛选并导出报表。可将患者数据导出txt文档或者excel文件。 |
| 5 | 临床应用软件包 |
| 5.1 | 运行环境：预装中文WINDOWS操作系统 |
| 5.2 | 骨密度仪中文操作软件及骨密度结果中文影像数据检测报告（非第三方汉化） |
| 5.3 | 骨密度计算软件包 |
| 5.4 | NHANES III参照数据库 |
| 5.5 | 中国大陆人数据库：数据库由国内权威机构建立，全国多点采集，样本量≥11,000 （请提供国内外核心期刊发表文章证明） |
| 5.6 | 自动确定骨边缘软件 |
| 5.7 | 与前一次扫描结果对比分析 |
| 5.8 | 异常骨密度区域或金属自动排除软件 |
| 5.9 | 屏幕上扫描部位调整（可以通过软件，在屏幕上对扫描部位做精细调整，保证测量的精确性） |
| 5.10 | 体重/种族差异校正软件 |
| 5.11 | T值和Z值分析软件 |
| 5.12 | 检测质量控制系统（含质量检测程序，QA态势分析） |
| 5.13 | 检测结果趋势分析功能 |
| 5.14 | 多部位集成报告软件-多部位集成报告系统，将所有检测结果打印在一张报告上进行联合评估 |
| 5.15 | 自动化报告编辑书写软件 |
| 5.16 | DICOM 协议接口（存储、传输、检索/查询、Worklist、打印） |
| 5.17 | HL7协议接口 |
| 6 | 放射剂量 |
| ▲6.1 | 脊柱/股骨扫描放射剂量：≤0.042 mGy |
| 6.2 | 操作者散射剂量：距扫描床1米处外溢剂量≤1mR/Hr |
| 7 | 计算机系统 |
| 7.1 | 主控计算机 |
| 7.1.1 | CPU类型：Intel双核，主频≥3.40 GHz |
| 7.1.2 | 内存：≥4GB |
| 7.1.3 | 硬盘：≥500GB |
| 7.1.4 | DVD光驱 |
| 7.2 | 显示器：≥24寸液晶显示器 |
| 7.3 | 彩色激光打印机 |
| 8 | 校准系统 |
| 8.1 | 自动质控测试程序 |
| 8.2 | 自动质控趋势分析 |
| 8.3 | 质控模块（含大、中、小三种骨密度及肌肉脂肪校准，适合不同人群） |
| 9 | 售后服务 |
| 9.1 | 厂家在直辖市及省会城市驻有办事处，有专业工程师负责售后服务 |
| 9.2 | 中国大陆保税库数量：≥1个 |

## 二、配置清单

（一）设备硬件

| 序号 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1套 | 直接数字化双能X线骨密度仪主机系统 |
| 2 | 1套 | 全配套扫描定位器套件 |
| 3 | 1套 | 电源线 |
| 4 | 1套 | 用户操作手册 |
| 5 | 1套 | DICOM 协议接口 |
| 6 | 1套 | HL7协议接口 |

（二）临床应用功能及软件

| 序号 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1套 | 正位腰椎测量 |
| 2 | 1套 | 单侧股骨测量 |
| 3 | 1套 | 双侧股骨测量 |
| 4 | 1套 | 骨折风险评估 |
| 5 | 1套 | 前臂测量 |
| 6 | 1套 | 非坐式前臂测量 |
| 7 | 1套 | 骨科髋关节测量 |
| 8 | 1套 | 扫描小助手 |
| 9 | 1套 | 流程管理工具 |
| 10 | 1套 | 报告编辑器 |
| 11 | 1套 | 一键多部位扫描 |
| 12 | 1套 | 多部位集成扫描 |
| 13 | 1套 | 中文操作软件及报告系统 |
| 14 | 1套 | 中国大陆人骨密度参考数据库 |
| 15 | 1套 | NHANES III 参照数据库 |

（三）工作站及打印机

| 序号 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1套 | 高档电脑工作站主机 |
| 2 | 1套 | 电脑显示器 |
| 3 | 1套 | 彩色激光打印机 |

- 二、商务需求

一.交货期及安装要求：

1.地点：中山市沙溪隆都医院相关使用科室，接到采购通知后7个工作日内签订合同，签订合同后14天时间内完成安装调试。

2.验收方式：按出厂技术标准或相关国家标准为依据。

3.要求合同必须注明该产品（或主机）产地。

4.负责与我院数据系统对接，并承担所需费用。

二、保修期及售后服务要求：

1、要求供应商必须具有承接本项目的售后服务能力。

2、设备免费保修不得少于一年，对设备提供终身维修服务，响应时间必须在接到维修要求后10分钟内电话响应，电话不能解决的需在24小时内上门维修。

3、保证提供的是新产品，没有使用过。

4、零部件、备品备件和专用工具要求按国家规定标准执行。

5、相关使用和维护资料要求按国家规定标准执行。

6、要提供该产品的注册证，生产许可证，该批次的产品合格证，合同标明产品的产地，首次计量检测合格证。

7、保修期内，设备出现重大质量问题，采购单位有权要求供应商更换新设备。

- 三、其它事项按合同执行。